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安检设备维保项目询价公告

一、询价内容相关信息：
1、预算上限价：人民币：15000元（大写：壹万伍仟元整）
2、合同期限：一年
3、成交方式：投标报价最低中标（若投标报价最低中标相同，通过抽签确定供应商）
二、截止时间及相关注意事项：
1、投标时间：2025年11月6日至2025年11月11日上午8:00-11:30；下午14:00-17:00(双休日及法定节假日除外）
2、地点：绍兴市区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼422保卫科办公室。
3、接收人：朱雪红           办公电话85397933
手机：13004619937
4、开标时间：2025年11月12日
三、供应商资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
2、营业执照经营范围应包含安防、监控相关产品的资质。
四、需提供以下资料：
1.营业执照复印件（加盖公章）；2.法人代表授权书；3.法定代表人或其授权代表身份证正反面复印件（加盖公章）；4.附件2；5.安检设备维保方案；6.提供安检设备厂家延长维保的授权书；以上文件需放置于全密封的文件袋中，密封处需加盖单位公章。
五、维保服务工作内容：
针对绍兴市第七人民医院的安检门和安检机设备进行维护保养、计划检修、故障处理、事故抢修等，确保安检设备设施运行安全、稳定、可靠。
六、项目具体服务要求：
1、维保服务期限：1年（具体起始时间以合同签订时间为准）。
2、维保质量要求：
（1）故障处理：7*24小时应急抢修服务，当安检设备发生故障时，维保人员在接到报修信息后在1小时内响应，2小时内到达现场，进行有效的抢修工作，原则上在接报时起12小时内修复故障设备；如不能及时修复在接报起1天内提交书面报告，说明情况及修复计划，确定修复时间节点，并按要求采取应急措施。由于人为因素造成的安检机的零部件的损坏，维修费用将由医院负责处理承担。
（2）安检设备预防性维护保养要求：
1)季保养：每季对维保范围内所有安检设备维护一次，内容包括：
a.操作键盘按键进行测试:是否正常开关机，需要重做系统前将图像拷贝留存；
b.检查有无系统不稳定情况；
c.螺丝检查：螺栓、接线端子紧固；
d.指示灯检查：设备开启时电源指示灯亮，X射线发射时X射线灯亮，如果指示灯不能正常工作，立即检查、更换；
e.显示器检查：显示器工作是否正常;
f.按键检查：检查各按键按下后是否可迅速恢复，有无阻塞感觉，检查各功能按键操作及各指示灯相应是否正确；检查各按键按下后的灵敏度和在显示器上的功能反应速度；如果个别按键灰尘过多出现阻打开键盘清理灰尘;
g.急停开关工作状态是否正常：将系统正常上电后，任意按下通道出入口或键盘上的急停按钮，此时X光机和电机应自动切断电源，同时屏幕出现相应提示，在不恢复急停按钮的情况下，X光机无法出束，胶带无法运动。如出现故障及时更换;
h.X光机检查：进入管理员用户测试X光机工作是否正常;
i.探测器检查：进入管理员界面查看探测器曲线是否有坏道;
j.检查电源地线是否可靠
2)年保养：每年对维保范围内的设备维护一次，维护内容除季保养内容以外，增加以下内容：
a.包含季保养全部内容；
b.铅门帘检查：铅门帘有损坏、缺失时，立即更换或补充；
c.电动滚筒检查:检查电动滚筒下方地面上或胶带上是否有油渍或者有比较大的异响，如果有漏油现象或异响应对电动滚筒进行检修或更换；
d.通道检查：清洁通道内残余的杂物。
（3）备品备件、辅材要求：	Comment by 朱雪红: 
主要备品备件（详见附件1）资产归属于招标人，因此投标人应严格遵守招标人对主要备品备件的管理要求，采购、申领、存储和使用需按照招标人要求执行，并且投标人应明确低于市场价多少下浮率供货（投标文件中提供承诺函）。维保更换下来的故障或报废备品备件，需妥善保管，并在检修结束后及时交由招标人。
维保材料费用：维修材料（附件1），100元及以下的的材料费用由乙方负责，（甲方不支付费用），100元以上费用，均由双方协商解决。


附件1：清单
	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量

	1
	羊毛刷
	5寸
	支
	1

	2
	无纺清洁布
	30CM*30CM*500张/卷
	卷
	1

	3
	电工绝缘胶布
	3M 18mmx10mx0.13mm
	卷
	1

	4
	电器清洁剂
	CRC02015C
	瓶
	1

	5
	手套
	3M
	双
	1

	6
	防尘口罩
	3M
	支
	1

	7
	阻燃电缆线
	3*1.5mm²
	100米/卷
	1

	8
	阻燃电缆线
	3*2.5mm²
	100米/卷
	1

	9
	接线端子
	20A
	个
	1

	10
	接线鼻子
	1.5mm²
	只
	1

	11
	接线鼻子
	2.5mm²
	只
	1

	12
	接线鼻子
	4mm²
	只
	1

	13
	防火泥
	YHD-1，2kg/块
	块
	1

	14
	自粘标签贴纸
	30mm*20mm 长*宽5000张/卷
	卷
	1

	15
	扎带
	普通4*150mm，500条／包
	包
	1






[bookmark: _GoBack]附件2
供应商名称：                                    
                                   
	序号
	项目名称
	投标报价（元）

	1
	安检设备维保项目
	



注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。
2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。
3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。
4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。



供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

