绍兴市第七人民医院

2026年试剂（第一批）采购项目市场调查公告

	序号
	标项名称
	物资名称
	参考规格
	单位
	本期参考用量
	参数需求

	1
	细菌类试剂耗材
	革兰氏染色剂
	4×250ml/盒
	ml
	1000
	鉴定卡及药敏卡适配梅里埃细菌鉴定仪

	
	
	奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡（NH）
	20卡/盒
	T
	20
	

	
	
	厌氧菌鉴定卡片（ANC）(厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片)
	20测试/盒
	T
	20
	

	
	
	革兰氏阳性细菌鉴定卡
	20测试/盒
	T
	220
	

	
	
	革兰氏阳性细菌药敏卡片
	20测试/盒
	T
	220
	

	
	
	革兰氏阴性细菌鉴定卡
	20测试/盒
	T
	1200
	

	
	
	革兰氏阴性细菌药敏卡片
	20测试/盒
	T
	1200
	

	
	
	酵母菌鉴定卡
	20测试/盒
	T
	60
	

	
	
	肺炎链球菌药敏卡
	20测试/盒
	T
	60
	

	
	
	0.45%机用悬浮液（0.45%盐水）
	500ml x 20瓶/箱
	ml
	10000
	

	
	
	沙门氏菌属诊断血清（11种）
	1ml/瓶×12瓶/盒
	盒
	1
	

	
	
	志贺氏菌属诊断血清（22种）
	1ml/瓶×26瓶/盒
	盒
	1
	

	
	
	标准需氧瓶（需氧微生物培养瓶）
	100瓶/箱
	T
	900
	

	
	
	标准厌氧瓶（厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶）
	100瓶/箱
	T
	900
	

	
	
	中和抗生素成人瓶（需氧和兼性厌氧微生物培养瓶）
	100瓶/箱
	T
	100
	

	
	
	麦康凯平板
	2×10个培养皿（90mm）/盒
	块
	5200
	

	
	
	SS平板
	2×10个培养皿（90mm）/盒
	块
	220
	

	2
	血常规试剂
	CCA-500A清洗液
	希森美康
	ml
	550
	1、需适配sysmex-XN-B4血液细胞分析仪

2、质控品、校准品：有原厂配套的高、中、低值全套质控品和校正品，并提供相应注册证复印件；可单独免费提供体液质控品

3、标段内产品为同一品牌，不得缺项

	
	
	血细胞分析用染液WDF-800A
	希森美康
	ml
	2000
	

	
	
	血细胞分析用染液WNR-800A
	希森美康
	ml
	2600
	

	
	
	血细胞分析用溶血剂SLS-240
	希森美康
	ml
	46500
	

	
	
	血细胞分析用溶血剂WDF-200A
	希森美康
	ml
	194000
	

	
	
	血细胞分析用溶血剂WNR-200A
	希森美康
	L
	160
	

	
	
	血细胞分析用稀释液DCL-300A
	希森美康
	L
	4200
	

	
	
	血细胞分析用校准品XN CAL
	希森美康
	ml
	100
	

	
	
	血液分析仪用质控品XN CHECK
	希森美康
	ml
	200
	

	3
	电解质分析用试剂耗材
	电解质分析仪专用成套校正液
	750ml：SC-501漂移校正液：650ml,SC-502斜率校正液:100ml
	ml
	26500
	适配迅达XD690IV型电解质分析仪

标段内产品为同一品牌，不得缺项

	
	
	去蛋白液（加酶粉）
	30ml+12支酶粉/盒
	盒
	1
	

	
	
	电极活化液
	30ml×3瓶/盒
	ml
	90
	

	
	
	参考电极电解液
	30ml×3瓶/盒
	ml
	90
	

	
	
	K电极
	600系列
	个
	1
	

	
	
	Na电极
	600系列
	个
	1
	

	
	
	Cl电极
	600系列
	个
	1
	

	
	
	Ca电极
	600系列
	个
	1
	

	
	
	PH电极
	600系列
	个
	1
	

	
	
	Li电极
	600系列
	个
	1
	

	
	
	Ref电极膜套
	600系列
	个
	1
	

	
	
	Ref电极
	600系列
	个
	1
	

	
	
	氯化钾晶体
	6个/盒
	个
	1
	

	
	
	泵管
	600系列
	套
	1
	

	
	
	管道
	600系列
	套
	1
	

	4
	血流变试剂
	ZLC白色清洗液
	5L/桶
	ml
	750000
	适配众驰ZL9000系列血流变分析仪

标段内产品为同一品牌，不得缺项

	
	
	ZLC蓝色清洗液
	5L/桶
	ml
	165000
	

	
	
	非牛顿流体质控物
	100ml/瓶
	ml
	500
	

	5
	血凝仪相关试剂
	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）
	4x200T
	T
	23000
	需配套提供全自动血凝仪1台，需免费提供项目检测所需的所有其他耗材、质控品和校准品；PT\TT\APTT\FIB\DD,在国家卫健委检验中心和省临检中心有单独分组，并提供上一年质控合格证明

检测方法至少包含3种检测方法：凝固法、发色底物法、免疫法

单机检测速度：PT≥400 测试/小时；D 二聚体≥300 测试/小时；试剂冷藏位≥50个，仪器关机后，试剂盘独立制冷，在机2℃-8℃冷藏             

使用试剂形态均为液体，减少人工复溶误差，且仪器试剂同品牌原装试剂，可实时在线更换试剂，不停机（投标文件中提供说明书证明材料）

标段内产品为同一品牌，不得缺项

D二聚体的非稀释线性范围≥5.5mg/L，以减少复查机率，且单位为FEU，用于VTE排除诊断；（投标文件中提供说明书等相关证明材料）仪器可实现自动化APTT混合补正实验

软件系统能够与医院的LIS、HIS系统对接，并承担相应的接口费用

	
	
	活化部分凝血活酶时间（APTT)测定试剂盒（凝固法）
	4x200T
	T
	27000
	

	
	
	凝血酶时间(TT)测定试剂盒（凝固法）
	4x200T
	T
	20000
	

	
	
	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法）
	4x200T，含1×1.0mlFIB校准品
	T
	57000
	

	
	
	D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）
	3x4ml
	T
	40000
	

	6
	脑卒中筛查检测试剂
	D二聚体测定试剂盒(D-D)
	试剂1：60mL×1，试剂2：20mL×1
	ml
	1600
	需配套提供脑卒中风险筛查软件及硬件1套，系统能实现自动风险评估功，能输出风险具体分值，可划分“低危、中危、中高危、高危、极高危”5级风险预警

配套“智能脑卒中全生命周期”管理软件及设备，提供辅助诊疗平台

软件系统能够与医院的LIS、HIS系统对接，并承担相应的接口费用

试剂需要适配于本院贝克曼AU5800、雅培 C16000生化分析仪器

	
	
	缺血修饰白蛋白测定试剂盒（IMA）
	试剂1:40mL×1、试剂2:20mL×1
	ml
	2400
	

	
	
	血管紧张素转换酶测定试剂盒(ACE）
	试剂1:60mL×1
	ml
	1500
	

	
	
	糖化白蛋白测定试剂盒（GA）
	R1：60mL×1，R2：15mL×1
	ml
	1700
	

	
	
	游离脂肪酸测定试剂盒（FFA）
	R1:60mL×1、R2:15mL×1
	ml
	1700
	

	
	
	纤维蛋白原降解产物测定试剂盒（FDP）
	R1：40mL×1，R2：20mL×1
	ml
	2600
	

	
	
	小而密低密度脂蛋白胆固醇
	试剂1：60mL×1 ，试剂2：20mL×1
	ml
	2000
	

	7
	呼吸道病原体抗体检测试剂
	腺病毒IgM抗体
	50T/盒
	盒
	11
	需配套提供全自动化学发光免疫分析仪1台，检测速度≥300T/小时，样本位≥100个

检测原理：磁微粒化学发光法

检测灵敏度：L1、L2 为阳性，L3为阴性

重复性：批内变异系数≤15%（n=10）

阳性符合率：100%（10/10），阴性符合率：100%（10/10）

测定时间：≤40分钟

具有液面探测功能

标段内产品为同一品牌，不得缺项

软件系统能够与医院的LIS、HIS系统对接，并承担相应的接口费用

	
	
	人副流感病毒IgM抗体
	50T/盒
	盒
	11
	

	
	
	B型流感病毒IgM抗体
	50T/盒
	盒
	11
	

	
	
	A型流感病毒IgM抗体
	50T/盒
	盒
	11
	

	
	
	肺炎支原体IgM抗体
	50T/盒
	盒
	11
	

	
	
	肺炎衣原体IgM抗体
	50T/盒
	盒
	11
	

	
	
	柯萨奇B组病毒IgM抗体
	50T/盒
	盒
	11
	

	
	
	埃可病毒IgM抗体
	50T/盒
	盒
	11
	

	
	
	人呼吸道合胞病毒IgM抗体
	50T/盒
	盒
	11
	

	8
	人类免疫缺陷病毒（HIV）检测试剂
	人类免疫缺陷病毒（HIV）检测试剂（硒标法第四代）
	100人份/袋
	人份
	100
	符合国家对HIV抗原抗体检测试剂各项标准及要求：HIV抗原灵敏度≤15ng,HIV各亚型抗体检测灵敏度≥99%，平均窗口期≤15天，特异性≥96%

	9
	室内质控品
	（抗-HCV 1NCU)丙型肝炎病毒抗体（液体）标准物质
	0.5ml
	瓶
	1
	

	
	
	（抗-HIV-I 1NCU)人类免疫缺陷病毒I型抗体（液体）标准物质
	1ml
	瓶
	1
	

	
	
	（HIV P24Ag 5U)人类免疫缺陷病毒P24抗原（液体）标准物质
	0.5ml
	瓶
	1
	

	
	
	（抗-TP 6mIU)梅毒螺旋体抗体（液体）标准物质
	0.5ml
	瓶
	44
	

	
	
	（抗-TP 200mIU）梅毒螺旋体抗体（液体）标准物质
	0.5ml
	瓶
	44
	

	
	
	(抗HEV-IgM 2U)戌型肝炎IgM抗体（液体）标准物质
	0.5ml
	瓶
	1
	

	
	
	ENA7项复合质控
	100ul/支
	支
	5
	

	
	
	多项目尿液化学分析控制品
	12瓶/盒（6瓶冻干品，6瓶复溶液）
	盒
	1
	

	10
	肾脏早衰项目检测试剂
	（尿）肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）
	试剂1 60mL×3  试剂2 60mL×1
	ml
	2200
	需配套提供检测仪器1台

检验原理：蛋白测定为邻苯三酚红法，肌酐为肌氨酸氧化酶法，NAG为MPT底物法，免疫透射比浊两点终点测定法

准确度：试剂（盒）测试值与标定值的相对偏差B应不超过±15.0%

标段内产品品牌≤2个，不得缺项

免费提供一次性离散联合设计比色杯

软件系统能够与医院的LIS、HIS系统对接，并承担相应的接口费用

	
	
	α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	试剂1 60mL×1  试剂2 20mL×1
	ml
	1600
	

	
	
	β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	试剂1 45mL×2 试剂2 40mL×1
	ml
	1800
	

	
	
	尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）
	试剂1 60mL×3  试剂2 45mL×1
	ml
	1500
	

	
	
	尿转铁蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	试剂1 50mL×2  试剂2 20mL×1
	ml
	2200
	

	
	
	尿/脑脊液免疫球蛋白G测定试剂盒
	试剂1 50mL×2  试剂2 20mL×1
	ml
	2400
	

	
	
	λ轻链测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	试剂1 60mL×2  试剂2 24mL×1
	ml
	2900
	

	
	
	κ轻链测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	试剂1 60mL×2  试剂2 24mL×1
	ml
	2600
	

	11
	尿常规检测用试剂耗材
	尿液分析试纸条
	FUS-14MAII 100条/简
	T
	42000
	需配套提供全自动尿液流水线系统1套，尿干化学分析仪无需轨道与全自动尿有形成分分析仪连接成全自动尿液流水线系统

检测原理：流式细胞技术，同时采用核酸荧光染色，可鉴别尿中有形成分

检测通道≥2个，区分有核物质和无核物质，并能提示尿路感染的致病菌革兰氏染色类型

报告参数≥14项（定量项目：红细胞（RBC)、白细胞（WBC)、上皮细胞（EC)、管型（CAST)、细菌（BACT)、鳞状上皮（Squa.EC)定性项目：非鳞状上皮（Non.SEC)、透明管型（HY-CAST)、白细胞团（WBC-clumps)、病理管型（Path-CAST)、粘液丝（MUCUS)、精子（SPERM)、结晶（CRYSTAL)、酵母菌（YLC）、尿电导率（COND）等）并可提供散点图≥6个和直方图≥1个

可提供：红细胞形态学信息、UTI信息、导电率信息

有原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供注册证复印件）。至少对红、白细胞、管型进行高低值定量质控，并提供注册证复印件
软件系统能够与医院的LIS、HIS系统对接，并承担相应的接口费用
标段内产品为同一品牌，不得缺项。

	
	
	尿液分析用层流液
	15L/桶
	T
	127000
	

	12
	非定值质控品
	粪便隐血（FOB)非定值质控品（阴性）
	水平1,6x3ml/盒，685-1
	T
	20
	有阴性、弱阳、阳性三种水平可选

效期：未开瓶2℃-8℃条件下储存效期≥2年，开瓶稳定期2℃-8℃条件下≥30天

适用于免疫胶体金法和化学法

	
	
	粪便隐血（FOB)非定值质控品（低值）
	水平2,6x3ml/盒，685-2
	T
	20
	

	
	
	血沉非定值质控品
	水平1，4.5ml/瓶，8667-4.5-1
	瓶
	24
	适用于温氏法和魏氏（改良法）

效期：未开瓶2℃-8℃条件下储存效期≥120天，开瓶稳定期2℃-8℃条件下≥30天

有两种水平可选

全血基质，人源血

	
	
	血沉非定值质控品
	水平2，4.5ml/瓶，8667-4.5-2
	瓶
	24
	

	13
	呼吸道病原体抗原检测试剂
	呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	20T/盒
	T
	1600
	标段内产品为同一品牌，不得缺项

特异性：无交叉污染，减少假阳性

抗干扰能力：抗干扰能力强，减少因干扰物质造成的假阴性

	
	
	腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	20T/盒
	T
	1600
	

	
	
	肺炎支原体抗原检测试剂盒（胶体金法）
	20T/盒
	T
	20
	

	14
	糖代谢检测试剂
	抗谷氨酸脱羧酶抗体
	100T/盒
	T
	2000
	方法学：磁微粒化学发光法

能满足四项在同一台仪器上进行检测，提供配套的仪器、所需耗材及试剂配套校准品和质控品等
校准方式及要求：免费提供原厂校准品，内置主曲线，所有项目均两点校准
抗酪氨酸磷酸酶抗体、谷氨酸脱羧酶抗体校准品可以溯源至国际标准品
抗胰岛素抗体批内CV≤5%；批间≤10%；谷氨酸脱羧酶抗体批内CV≤5%；批间≤10%
抗胰岛素抗体检出限≤2AU/mL；谷氨酸脱羧酶抗体检出限≤2IU/mL
谷氨酸脱羧酶抗体、抗胰岛素抗体、抗酪氨酸磷酸酶抗体准确度：回收率应在90%-110%
谷氨酸脱羧酶抗体在5-2000IU/mL 浓度范围内，抗酪氨酸磷酸酶抗体在3.5-280U/mL 浓度范围内，线性相关性系数（r）>0.99

	
	
	酪氨酸磷酸酶抗体
	100T/盒
	T
	2200
	

	
	
	抗胰岛素抗体
	100T/盒
	T
	2000
	

	
	
	抗胰岛细胞抗体
	100T/盒
	T
	2200
	


一、市场调查服务期限及其他事项
（一）服务期限：2026年7月1日至2028年6月30日。

二、市场调查时间及相关注意事项：
（一）资料递交时间： 2026年4月29日-2026年5月28日
（二）资料递交方式：将电子版发送至sxqysbk@126.com。
（三）供应商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（四）需提供以下资料：耗材注册证、相关耗材参数、产品授权书、两定平台代码及供应商配送资格截图、营业执照复印件、附件1、附件2、法人代表授权书、法定代表人及其授权代表身份证正反面复印件，以上文件提供电子版发到邮箱。

（五）接收人：胡禹龙，联系电话：0575-85397728。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/
附件1：

2026年试剂（第一批）采购项目市场调查报价

	序号
	物资名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单价上限价（元）
	本期参考用量
	单价报价（元）
	小计（元）
	两定平台代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：大写       元，小写        元


附件2：市场调查报价一览表

供应商名称：                                    
	序号
	项目名称
	物资名称
	规格型号
	单位
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则作无效报价处理。

2.不接受某一项目中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其作无效报价处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人及其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

